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医用一次性针电极参数技术要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	适用范围：配合肌电诊断仪器，作为肌电电位检测电极用

	
	

	2
	组成：由针体、针柄、导电端子、隔离套、弹片、套管组成

	
	

	3
	规格：针长40mm，针直径0.45mm

	
	

	4

	针电极的针体硬度≥450HV0.2。

	
	

	5
	针体表面光滑，不得有明显的伤痕、曲痕、丝纹、麻点等缺陷，针体和针柄的连接应牢固，在规定的力值下做拉拔实验，二者轴向移位不得大于2mm。

	
	

	6
	针电极应具有良好的导电性能，直流电阻≤500欧

	
	

	7
	导电端子和针体外壳之间的绝缘电阻大于1M欧姆
	
	

	8
	一次性、无菌产品
	
	



所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。走第三方集中配送。正确填写本表，对应参数响应请在产品说明书中标示或提供证明材料。        





咬嘴参数技术要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	规格型号：过滤型

	
	

	2
	适用于瑞超肺功能仪
	
	

	3
	每个规格型号的包装规格均为1件/包

	
	

	4

	由聚乙烯等高分子材料制成

	
	

	5
	有效期限：2年
	
	

	8
	一次性、无菌产品
	
	



所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。走第三方集中配送。正确填写本表，对应参数响应请在产品说明书中标示或提供证明材料。        






