医用多酶清洗剂 参数技术要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	通过蛋白酶、脂肪酶、纤维素酶、淀粉酶等多酶协同作用分解有机污染物。适用于消毒机、超声波清洗机等设备，可处理软硬式内窥镜、外科器械、管道、医用塑料等医疗器械的清洗需求
	
	

	2
	规格5升/2.5升，分别报价。配置比例为1:200-400、不低于三种酶复合而成
	
	

	3
	ph值接近中性，范围在7-8内（提供第三方检验报告），需具备金属腐蚀性测定报告，要求对不锈钢、碳钢、铜、铝基本无腐蚀
	
	

	4

	产品需具备荧光增白剂限量测定报告，要求含量为0；需具备低温、高温物理性状稳定性测定报告。
	
	

	5
	对蛋白质去除率为≥90%；对淀粉的去除率为≥60%；对脂肪的去除率≥50%，符合《医用清洗剂卫生标准》的要求（需提供第三方检测报告）
	
	

	6
	对血液和细菌混合物的去除率大于99%，符合《医用清洗剂卫生标准》的要求
	
	

	7
	 对人工模拟污染物去除率≥95%，符合《医用清洗剂卫生标准》的要求

	
	

	8
	能有效去除生物膜，并提供去除效果实验报告。
	
	

	7
	具有急性经口毒性试验、一次性完整皮肤刺激试验、皮肤变态反应试验的检验报告。
	
	

	8
	微生物指标：微生物指标的细菌菌落总数＜100CFU/ml，致病性化脓菌均未检出，符合T/WSJD 002-2019微生物指标的规定。【提供检验报告】
	
	

	9
	产品效期≥24个月
	
	

	10
	带样品
	
	




所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。走第三方集中配送。正确填写本表，对应参数响应请在产品说明书中标示或提供证明材料。        
      

医用高效多酶清洗剂 参数技术要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	医疗器械清洗专用制剂，通过蛋白酶、脂肪酶、纤维素酶、淀粉酶等多酶协同作用分解有机污染物。适用于消毒机、超声波清洗机等设备，可处理软硬式内窥镜、外科器械、管道、医用塑料等医疗器械的清洗需求
	
	

	2
	规格5升，配置比例为1:200-1000、不低于三种酶复合而成
	
	

	3
	ph值接近中性，范围在7-8内（提供第三方检验报告），需具备金属腐蚀性测定报告，要求对不锈钢、碳钢、铜、铝基本无腐蚀
	
	

	4

	产品需具备荧光增白剂限量测定报告，要求含量为0；需具备低温、高温物理性状稳定性测定报告。
	
	

	5
	对蛋白质去除率为≥90%；对淀粉的去除率为≥60%；对脂肪的去除率≥50%，符合《医用清洗剂卫生标准》的要求（需提供第三方检测报告）
	
	

	6
	对血液和细菌混合物的去除率大于99%，符合《医用清洗剂卫生标准》的要求
	
	

	7
	 对人工模拟污染物去除率≥95%，符合《医用清洗剂卫生标准》的要求

	
	

	8
	能有效去除生物膜，并提供去除效果实验报告。
	
	

	7
	具有急性经口毒性试验、一次性完整皮肤刺激试验、皮肤变态反应试验的检验报告。
	
	

	8
	微生物指标：微生物指标的细菌菌落总数＜100CFU/ml，致病性化脓菌均未检出，符合T/WSJD 002-2019微生物指标的规定。【提供检验报告】
	
	

	9
	产品效期≥24个月
	
	




所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。走第三方集中配送。正确填写本表，对应参数响应请在产品说明书中标示或提供证明材料。        
       




过氧乙酸消毒液参数技术要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	二元包装。活化后过氧乙酸含量3.0g/L-3.5g/L。【检验报告】
	
	

	2
	规格5升。
	
	

	3
	活化后PH值：6.0-7.0。【检验报告】金属腐蚀性试验：对不锈钢、碳钢、铝为基本无腐蚀，对铜为重度腐蚀，提供该试验结果证明。【检验报告】

	
	

	4

	稳定性试验：有效期≥12个月；加速试验或自然存放试验，有效成分含量下降率≤10%。有连续使用稳定性试验。（提供国家认可的第三方检验报告）【检验报告】

	
	

	5
	安全性要求：急性经口毒性试验：实际无毒或低毒LD50≥5000mg/kg；一次完整皮肤刺激试验：无刺激或轻度刺激；一项致突变试验（微核试验）：阴性。（提供国家认可的第三方检验报告）【检验报告】
	
	

	6
	杀灭试验：受试原液作用5min，对载体上金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌、枯草杆菌黑色变种芽孢的杀灭对数值均≥3.00。【检验报告】
	
	

	7
	 5分钟高水平消毒，内镜模拟现场消毒试验:过氧乙酸含量1000mg/L，作用5min，对枯草杆菌黑色变种芽孢的杀灭对数值均为>3.00(提供第三方检测报告)。
	
	

	8
	10分钟高水平消毒，内镜模拟现场灭菌试验:过氧乙酸含量1000mg/L，作用5min，对枯草杆菌黑色变种芽孢的灭菌试验结果均为无菌生长(提供第三方检测报告)。

	
	

	7
	室温条件下，本品启用后可满足连续使用14天，过氧乙酸含量应≥1000mg/L。

	
	




所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。走第三方集中配送。正确填写本表，对应参数响应请在产品说明书中标示或提供证明材料。        

医用器械消毒液参数技术要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	是以次氯酸钠为主要有效成分的消毒液，有效氯含量2%±0.2%【检验报告】
	
	

	2
	规格5升。
	
	

	3
	产品性能：可杀灭肠道致病菌、致病性酵母菌和细菌芽孢，并可灭火消毒。可用于各种医疗器械、内窥镜、透析机等的消毒、灭菌。
	
	

	4

	用于内窥镜消毒：用本液1份加纯化水4份（4000mg/L），浸泡5分钟。
用于内窥镜灭菌：用本液1份加纯化水4份（4000mg/L），浸泡40分钟。
用于金属、非金属器械和其他物品灭菌：用本液1份加纯化水4份（4000mg/L），浸泡40分钟。
用于金属、非金属器械的消毒：用本液1份加纯化水10份（2000mg/L），浸泡10分钟。
用于牙科手机头消毒：用本液1份加纯化水10份（2000mg/L），浸泡10分钟。
	
	

	5
	用测定试纸检测有效氯含量，浓度不低于最低浓度可继续使用，可连续使用7天（提供第三方检测报告）
	
	

	6
	对不锈钢基本无腐蚀，对碳钢、铜、铝轻度腐蚀，（提供第三方检测报告）
	
	

	7
	稳定性：经37℃存放90天的有效氯含量为2.21%(wv)，稳定性前的有效含量为2.38%(wv)，下降率为7.1%，具有2年稳定性
（提供第三方检测报告）
	
	

	8
	安全性：急性经口毒性属无毒，对家兔皮肤刺激属轻刺激，小鼠骨髓细胞染色体未呈现致微核作用，属致突变阴性（提供第三方检测报告）
	
	




所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。走第三方集中配送。正确填写本表，对应参数响应请在产品说明书中标示或提供证明材料。        
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