
肛肠科耗材参数技术要求
一次性使用痔疮套扎吻合器 参数技术要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	由肛门镜、套扎枪、橡胶圈或弹力线组成。
	
	

	2
	套扎枪外观应光滑，无毛剌。套扎器枪头固定无需更换，发射头外径为Φ12.0mm；内径为Φ10.0mm。
	
	

	3
	胶圈应具有良好的弹性和回弹性，胶圈装在痔疮吸附管上后取下，让其在自然状态下静置30min后测量，其内径尺寸应不大于3.0mm，释放和收紧弹力线时应无卡顿，弹力线定伸长弹性回复率≥75%。弹力线应能承受10N的拉力不断裂。拉线的抗张强度应≥10N。
	
	

	4
	适用于各期内痔及混合痔或直肠良性息肉的套扎治疗。
	
	

	5
	自带橡胶圈≥3个，弹力线≥5个，满足临床使用需求。
	
	

	6
	 负压吸引接头接上负压吸引器，同时用手关闭排气孔开关，用专用锥形塞堵住痔疮吸附管的管口，打开负压吸引器进行抽吸，观察负压吸引器上的负压表读数，应达到-0.08Mpa<P<-0.1Mpa,并在此压力下继续观察3min,负压表指数稳定。最大负压值能达到80kpa，可根据病灶部位大小增加或减小负压，满足了不同大小痔疮所需要的不同负压值，方便操作。
	
	

	7
	套扎器需采用单个现装胶圈（弹力线）模式，不受胶圈（弹力线）数量的限制。多根弹力线或多个胶圈只需使用一个枪头，一个枪柄。
	
	


藻酸盐医用膜  参数技术要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	肛肠科专用规格7.5cm*2.5cm
	
	

	2
	用于肛周脓肿、肛瘘、痔疮等疾病术后创面治疗护理；用于肛周脓肿、肛瘘、痔疮等疾病术后引流，预防创面水肿。
	
	

	3
	添加天然海藻酸盐材料，高效吸收伤口渗液，促进伤口愈合
	
	

	4
	吸收渗液后，可形成凝胶，避免敷料和伤口黏连，病人使用填塞时没有异物感，减轻病人痛苦
	
	

	5
	敷料应有很好的抑制细菌生长的作用，在使用的时候可以防止伤口感染。
	
	


负压引流接管 参数技术要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	适用范围：用于向外引出并收集体内液体，用于需要引流的患者，体外与负压引流器，引流导管 配合使用。
	
	

	2
	与插入体内的引流导管相连接的体外液路，分为负压 引流和重力引流，对引流速率和压力没有特定的控制功能。不含电动 负压源。
	
	

	3
	接管长度（mm）：700±10/800±10，接管外径（mm）：7mm±2/7mm±2
	
	

	4
	负压引流接管引流通畅，无堵塞现象；外表应光滑、整洁、无缺陷.
	
	

	5
	外表应光滑、整洁、无缺陷
	
	


以上产品所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。走第三方集中配送。
