
硬镜曲式取石网篮参数技术要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	结构组成：手柄、导索、导管、头端网篮、外鞘管、连接管等组成；
	
	

	2
	网篮外径Φ0.5-1.5mm(±0.1)
	
	

	3
	取石网篮有效长度≥8mm，工作长度≥900mm，取石网篮开幅≥8mm，外鞘管外径≥1mm，抗拉强度≥24N

	
	

	4
	须灭菌，若为环氧乙烷消毒则环氧乙烷残留量≤25ug/g
	
	


    
软镜取石网篮参数技术要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	结构组成：手柄、导索、导管、头端网篮、外鞘管、连接管等组成；

	
	

	2
	网篮外径Φ0.5-1.5mm(±0.1)，取石网篮有效长度≥8mm，工作长度≥1200mm，取石网篮开幅≥8mm，外鞘管外径≥0.6mm，抗拉强度≥17N
	
	

	3
	须灭菌，若为环氧乙烷消毒则环氧乙烷残留量≤25ug/g
	
	


所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。走第三方集中配送。  
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