注射泵（双泵）招标参数（10台）
	序号
	技术参数
	偏离

	1
	功能特点：
	

	1.1
	可自动识别10ml、20ml、50ml规格注射器。
	

	1.2
	具有恒速输注、快速输注、预设量输注等功能。
	

	1.3
	具有注射器容积校正方法，保证使用任何品牌注射器的注射精度。
	

	1.4
	具有软件现场复位功能，避免软件死机时注射泵不正常工作。
	

	1.5
	具有压力释放功能避免了药物阻塞报警后再开始注射时产生BOLUS的危险。
	

	1.6
	交直流两用，方便病人转运。
	

	1.7
	KVO功能：预设量注射完毕后，以1ml/h的速度注射，以保持静脉血管的畅通。
	

	2
	性能参数
	

	2.1
	输注速度范围：
10ml注射器  0.1ml-200ml/h；
20ml注射器  0.1ml-400ml/h；
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]50ml注射器  0.1ml-1200ml/h；
输注速度在0.1 ml/h至999.9ml/h之间时，最小步进为0.1ml/h；输注速度在1000 ml/h至1200ml/h之间时，最小步进为1ml/h。
	

	2.2
	[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]预设输注总量范围： 
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]10ml注射器 1ml-10ml；
20ml注射器 1ml-20ml；
[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK15]50ml注射器 1ml-60ml；
最小步进：1ml。
	

	2.3
	[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20]快速输注速度范围：
10ml注射器：200ml/h；
20ml注射器：400ml/h；
50ml注射器：600ml/h。
	

	2.4
	[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22]注射泵的精度：输注速度的平均误差在±2.0%之间。
	

	2.5
	注射总量计量范围：0.0－9999.9ml。
	

	[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18]2.6
	[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]阻塞压力报警阈值：
[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26]高：800±200毫米汞柱；
中：500±100毫米汞柱；
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28]低：300±100毫米汞柱。
	

	2.7
	报警类型:注射器脱落、运行提示、药物将尽、注射器推空/管道阻塞、外接电源掉电、备用电池欠压、注射预设量完毕报警，这些报警状态都属于技术报警。
	

	2.8
	[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30]12v锂离子电池可充电10h后，中速输注电池连续工作时间大于2h。
	

	3
	其它
	

	3.1
	设备为2025年6月1日以后生产。
	

	[bookmark: OLE_LINK7]3.2
	设计使用年限≥8年
	

	3.3
	[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32]设备质保期3年。
	


[bookmark: _GoBack]注：技术偏离表中注明证明材料的页码并标注行号，提供不全或未提供的视为负偏离。
