[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]双摇病床招标参数（6个）
	序号
	技术参数
	[bookmark: OLE_LINK1]偏离

	1
	病床标配：床体及其组件，输液杆1个，床垫1个。
	

	2
	尺寸：长≥2米，宽≥0.9米，高≥0.4米。
	

	3
	床头床尾采用ABS工程塑料一次注塑成型。
	

	4
	摇把
	

	4.1
	采用ABS工程塑料一次成型，内置钢芯。
	

	4.2
	摇把为隐藏式，可折叠。伸缩摇杆为不锈钢材质，钢制万向节，丝杠采用45钢双丝挤压成型，有过盈保护、双向限位功能，摇动灵活，无噪音。具有ABS防尘罩。
	

	4.3
	手动两摇，背部0－60°±5°，腿部0-30°±5°。
	

	5
	倾倒式折叠护栏，床档结实耐用，不用放下时要低于床垫以免病人坐床沿时损坏
	

	6
	床体四角预留输液孔，床体两侧各带一个多功能引流挂钩，钢制，焊接在床架下面，床体下焊接置物架。
	

	7
	采用直径为125mm的高级静音耐磨脚轮，四轮均有自锁功能。
	

	8
	床垫内部为双层式结构，上层为高密度海绵厚40～ 50 mm，下层为厚度30～ 40 mm密度适中的椰棕，环保材料，经高温高压消毒抗菌处理。面料为军用（军工材料和质量）防水透气帆布，颜色为军绿或深蓝。床垫具有液体不易渗透，表层容易擦拭，可长期保持床面干净卫生；床垫配有拉链，可拆洗，面料遇水不退色；床垫每侧带有通气孔，长期使用无塌陷。
	



[bookmark: OLE_LINK2]移动过床餐桌招标参数（6个）
	序号
	技术参数
	偏离

	1
	高度可升降。
	

	2
	静音万向轮，具有自锁功能。
	

	3
	塑钢底座和立柱，PVC台面。
	




全自动台式血压计招标参数（1台）
	序号
	技术参数
	偏离

	1
	显示方法:LED显示屏
	

	2
	测量方法:脉搏波法
	

	3
	测量范围:压力:(0-300)mmHg[(0-40) kPa]，
脉搏:40次/分-180次/分
	

	4
	存储容量:100组测量数据
	

	5
	测量位置:左右臂均可测量
	

	6
	压力监测:高精密半导体压力传感器
	

	7
	加压:压力泵自动加压方式
	

	8
	减压:线性电磁控制阀自动减压系统
	

	9
	超压保护:压力超过300mmHg时，急速排气保护。急速排气时间不大于10秒
	

	10
	肘部位置传感器:有(准确定位肱动脉，提高测量精度)
	

	11
	臂筒角度调节:臂筒可左右转动约10度，提高测量舒适度
	

	12
	适合臂周:17cm-42cm
	

	13
	[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK12]具备智能联网功能，能够实现秤重数据的自动采集和传输，对接医院HIS、血液透透析管理等系统，实时自动上传测量数据。
	

	14
	干扰提示:干扰情况用户提醒
	

	15
	抗菌设计:整机及袖套采用抗菌材料
	

	16
	语音设置:可开关语音，音量可调节
	

	17
	打印装置:全中文热敏打印、自动裁纸
	

	18
	压力单位:mmHg和kPa两种模式互选
	

	19
	电击保护:I类设备，B型应用部分
	

	20
	设备为2025年6月1日以后生产
	

	21
	设备设计使用年限≥5年
	

	22
	质保期3年
	


注：技术偏离表中注明证明材料的页码并标注行号，提供不全或未提供的视为负偏离。

透析室轮椅体重秤招标参数（1台）
	序号
	技术参数
	偏离

	1
	具备LED/LCD显示屏及上下斜坡结构，便于轮椅通行。
	

	2
	最大称量≥300kg，测量精度≤0.1kg。
	

	[bookmark: _Hlk215673378]3
	[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]具备智能联网功能，能够实现秤重数据的自动采集和传输，对接医院HIS、血液透透析管理等系统，实时自动上传称重数据。
	

	4
	配备防滑花纹板、可拆卸扶手及折叠脚踏板。
	

	5
	工作环境： 温度范围-10℃--40℃正常工作；
	

	6
	采用AC220V±10% 50Hz的电源供电，内置充电电池，可连续工作24小时；
	

	7
	质保期≥3年
	


注：技术偏离表中注明证明材料的页码并标注行号，提供不全或未提供的视为负偏离。


