双摇床技术参数（72套）
	序号
	技术参数
	偏离

	1
	规格：2180×1080×500（mm）±10mm

	

	2
	功能及技术参数
	

	2.1
	调节范围：背部倾斜70º±5º，腿部倾斜40º±5º，床体动态承载重量：≥240kg。

	

	2.2
	床板：采用1.2mm厚度冷轧钢板模压一次成型，具有防滑功能，床板模压造型，具有多条加强骨，床面板四侧具备2条加强筋。（提供床面板部件国家权威机构盐雾试验报告）

	

	2.3
	背部床板: 采用支撑卸力结构，加固加厚型碳素钢管。
	

	2.4
	床体骨架：床体主架采用30*60*1.5mm优质钢管焊接而成。（提供钢管材质检测报告）
	

	2.5
	传动装置：摇手为ABS工程塑料注塑成型，内置钢芯，隐藏式，可折叠。摇杆传动升降丝杆采用45#模具钢，具备全钢传动离合器、双向到位无极限过盈保护装置，具有到位保护功能，具有ABS防尘罩。

	

	2.6
	床头床尾板：采用ABS强化塑料一次性吹塑成型，中间具备颜色装饰贴纸，床头床尾板采用挂式装置，拆卸后可兼作CPR急救，床尾板外侧具有病人信息卡插槽。（提供ABS塑料第三方检验报告，床头样式与要求可根据客户要求定制）

	

	2.7
	护栏：配4块欧式ABS护栏，一体吹塑成型，下隐式收藏，带助力器，不使用时可旋下。
	

	2.8
	角度显示：4块护栏均附带角度显示仪，床体升降时，能准确显示床体各部位角度。
	

	2.9
	脚轮：具备四个直径≥12.5cm制动刹车轮；轮面采用聚氨脂材料，防缠绕、防锈。（提供脚轮SGS第三方检测报告及谱尼测试报告）

	

	2.10
	输液架插座：床边具备四个输液架插孔。

	

	2.11
	输液架1个，材质为304不锈钢，主材厚度≥1.0mm。（提供不锈钢质量证明）
	

	2.12
	ABS伸缩餐桌板1个，面板材质为ABS，底座采用ABS材质外罩，底部具备四个脚轮。（提供ABS材质第三方检测报告）

	

	[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18]2.13
	床垫1个，与病床相匹配，布料采用新型防水布，具有液体不渗透表层，易擦拭，内部填充物为天然海南椰棕片（厚度40mm）和35#高弹海绵，（厚度40mm），总厚度为80mm，椰棕片经高温灭菌和高压成型处理，为无污染绿色环保产品；海绵为高密度海绵。适于四季使用。面料颜色可选，床垫配有拉链。（提供生产厂家送检的床垫关于皮肤刺激性、细胞毒性及迟发型超敏反应的第三方检测报告）

	

	3
	加工工艺
	

	3.1
	采用机器人焊接。（提供相关证明，如焊接机器人产品购销合同及发票。）

	

	3.2
	床体表面涂装采用双重涂层技术，经去油、除锈、环保硅烷皮膜剂处理后静电喷塑，耐化学腐蚀性和电绝缘性，喷塑颜色可选择，喷塑材料环保无毒、抗菌，防霉；涂层表面不脱落，不生锈、防静电。（提供粉末抗菌SGS第三方检测报告）

	

	4
	产品通过ISO 9001质量管理体系、ISO 13485医疗器械质量体系认证、ISO 14001环境管理体系认证、ISO 45001职业健康安全管理体系、CE认证。（提供证书复印件加盖厂家公章，原件备查）

	

	5
	[bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK31]质保期≥3年。
	


注：技术偏离表中注明证明材料的页码并标注行号，提供不全或未提供的视为负偏离。
供货时间：12月15日前供货。
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床头柜技术参数（72个）
	序号
	技术参数
	偏离

	1
	尺寸：长480*宽480*高760mm（±10mm）

	

	2
	材质：床头柜整体采用ABS工程塑料注塑成型，表面易清洗、擦拭。（颜色：木纹色。）（提供ABS材质检测报告）

	

	3
	配置：床头柜由柜体、柜面、柜门、抽屉、拉板、毛巾架等组成。柜面下方配置一块抽板，可以作为延伸台面使用；抽板下方配置抽屉一个；抽屉下部为配置一个柜门，柜内设有暖壶座可放置热水壶；柜体两侧面配有隐藏式毛巾架，需用时拉伸出，不用时收拢，放置在柜体侧面型体内。柜门内有一层隔板。


	

	4
	质保期≥3年。
	


注：技术偏离表中注明证明材料的页码并标注行号，提供不全或未提供的视为负偏离。
供货时间：12月15日前供货。
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