综合验光仪（视功能检查仪）招标参数
	序号
	[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Hlk217396513]参数要求
	偏离表

	1
	主要用途：屈光手术术前术后视功能诊断、近视防控视功能诊断、弱视视功能诊断、斜视视功能诊断、视疲劳视功能诊断、角膜塑形镜验配视功能诊断、阅读障碍视功能诊断、眼镜验配视功能诊断等。

	

	2
	近视力检查范围：0.1~1.0
	

	3
	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]近Worth 4dot抑制/复视/融像能力
	

	4
	[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7]近眼位检查范围：水平0~27△，垂直0~16△
	

	5
	[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]调节幅度：0D~8.00D
	

	6
	[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK11]调节灵活度：0~21cpm
	

	7
	[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK15]NRA检查范围0~+2.50D
	

	8
	PRA检查范围：0~-5.50D
	

	9
	[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18]近融合范围：0~51△
	

	10
	[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK19]近水平聚散度：模糊点、分裂点、回归点均在0~52△之间。
	

	11
	AC/A范围：0~20△/D
	

	12
	[bookmark: OLE_LINK23]RDS随机点立体视范围：40”~1200”
	

	13
	Titmus立体视范围：40”~800”
	

	[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27]14
	对比敏感度4-200cs
	

	15
	视觉追随5.7-28cm/s
	

	16
	报告图表系统自动出报告并辅助分析、支持A4打印，检查报告三端可查，app远程操控。
	

	17
	具备自适应检查模式，系统根据被检查者反馈的检查数据自动调整检查项目和适配参数。
	

	18
	具备检查报告自动生成功能，图表显示，数据清晰，快速诊断。
	

	20
	具备双眼视功能量表功能，可根据双眼视功能检查数据绘制视功能量表。
	

	21
	具备检查数据诊断分析系统，根据检查的数据结果进行全局分析，生成诊断建议；对适应眼别的双眼视功能法则进行分析计算。
	

	22
	根据视功能检查仪检查结果，自动生成训练方案。
	

	23
	软件免费升级
	

	24
	具备二类医疗器械注册证
	

	25
	设备生产日期：2025年6月1日以后生产。设备使用年限≥5年。
	

	26
	质保期：自验收合格日起≥3年。
	

	27
	提供配置清单。
	


注：技术偏离表中注明证明材料的页码并标注行号，提供不全或未提供的视为负偏离。

弱视近视综合治疗仪（视觉训练仪）招标参数
	序号
	参数要求
	偏离表

	1
	主要用途：适用于各类型功能性眼病康复，包括近视激光手术、角膜塑形镜验配、近视防控、斜弱视治疗、视疲劳症状改善、老视、验光配镜等，提升视力、改善调节、融像等功能性指标异常。

	

	2
	主要训练项目：
调节训练（调节灵敏度、调节幅度、镜片阅读）
融像训练（静态融像、动态融像、融像综合）
弱视训练（脱抑制训练、红闪训练、光栅训练）
注视功能（精细目力、眼肌运动、扫视训练、视觉专注）

	

	3
	调节幅度训练范围：0~8D
	

	4
	[bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK31]调节灵活度训练调节范围：±1.00~±2.00
	

	5
	融像训练融合范围：0~30△（集合）、0~28△（散开）
	

	6
	[bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK34]光栅训练空间频率范围：30周/度~120周/度
	

	7
	[bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK38]红闪训练波长范围：630~640nm
	

	8
	[bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK40]精细目力训练适应视力范围：0.1~0.8（VA cc）
	

	9
	连接方式：WIFI、蓝牙等
	

	10
	具备光耦传感器
	

	11
	[bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK46]显示屏：≥10.1寸 / 1920*1200分辨率
	

	12
	[bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK49]镜片组合：≥12组精密光学镜片组合
	

	13
	[bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK51]瞳距调节：50mm~70mm
	

	14
	[bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK55]视频接口：LVDS输出、外接视频接口采用HDMI接口
	

	15
	云端训练数据存储，智能实时生成报告，训练报告三端可查，app远程操控
	

	16
	具备方案库，可自动匹配针对性训练项目
	

	17
	软件免费升级
	

	18
	具备二类医疗器械注册证
	

	19
	设备生产日期：2025年6月1日以后生产。设备使用年限≥5年。
	

	20
	质保期：自验收合格日起≥3年。
	

	21
	提供配置清单。
	


注：技术偏离表中注明证明材料的页码并标注行号，提供不全或未提供的视为负偏离。
以上两设备必须为同一品牌，否则取消资格。
[bookmark: _GoBack]训练工具
	序号
	产品名称
	数量

	1
	视可塑电动数字翻转拍
	5

	2
	远近字母表
	2

	3
	聚散球
	2

	4
	裂隙尺
	1

	5
	红绿矢量图
	1

	6
	集合卡
	1

	7
	救生圈
	1

	8
	单侧实体镜
	1

	9
	弱视增视仪（后像灯）
	1

	10
	海丁格刷
	1

	11
	红绿阅读单位
	1



