微波消融导管参数技术要求

	序号
	技术参数要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	工作频率： 2450±50MHz；
	
	

	2
	消融导管驻波比：在其工作频率下驻波比不得大于 3.0；
	
	

	3
	输出电缆插入损耗：在其工作频率下插入损耗不得大于 18%/m 或 0.72dB/m；
	
	

	4
	输出电缆驻波比：在其工作频率下驻波比不得大于 1.5；
	
	

	5
	输出电缆的温升：达到稳定时温升≤85℃；
	
	

	6
	拉伸性能： 
消融导管管身与手柄座施加 5N 的力，两者不应分离； 
消融导管管身施加 10N 的力，管身不应断裂。 

	
	

	7
	消融导管与输出电缆连接器牢固度：消融导管与连接器配合后，对其施加 15N 的拉力，两者不得分离； 

	
	

	8
	微波消融导管应具有良好的耐腐蚀性； 

	
	

	9
	环氧乙烷残留量：经环氧乙烷灭菌后其残留量应不大于 10μg/g； 
	
	

	10
	微波消融导管为一次性无菌产品；


	
	

	11
	具备水冷循环功能；


	
	

	12
	具有自发光功能；


	
	

	13
	直径范围:1.6mm-2.2mm；


	
	


以上所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。走第三方集中配送。正确填写本表，对应参数响应请在产品说明书中标示或提供证明材料。        
