[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]智能主被动训练仪招标参数（2台）
	序号
	技术参数
	偏离表

	１
	设备具有被动模式、主动模式、助力模式、等速模式；
	

	2
	单被动模式：通过健肢带动患肢，一肢带动三肢的方式进行四肢的联合训练；
	

	3
	双被动训练模式，四肢可同时进行被动训练；
	

	4
	具有双侧肢体的对称性检测功能，训练时在界面上实时显示对称性变化。
	

	5
	平板电脑触摸操作，屏幕≥10寸，屏幕倾角可调整；
	

	6
	外形尺寸（长×宽×高）：≥760mm×720mm×1130mm；
	

	7
	小腿支架高度行程调节：0-110mm；
	

	8
	上肢行程调节：0-175mm，可根据患者坐高调节行程；
	

	9
	训练时间调节范围：1～60 min，步进为1min；
	

	10
	被动训练转速调节范围：1～60 r/min，步进为1r/min；
	

	11
	电机动力级别：低、中、高三档；
	

	12
	[bookmark: OLE_LINK28]训练阻力调节：0～20级，难度逐级增加，步进为1；
	

	13
	痉挛等级：1-6级可调，步进为1；
	

	14
	超速保护：当主动训练速度超过100r/min时，设备停止运动；
	

	15
	游戏训练： ≥6种训练游戏可选，游戏训练难度可调节；
	

	16
	训练报告：可对患者的多次训练报告进行筛选和对比分析，分析结果可生成报告并支持导出打印；
	

	17
	设备生产日期：2025年8月1日以后生产
	

	18
	质保期：自验收合格日起质保3年。
	


注：技术偏离表中务必注明证明材料的页码并标注行号，提供不全或未提供的视为负偏离。
上肢关节康复器招标参数（2台）
	序号
	技术参数
	偏离表

	１
	肘关节活动支架长度调节范围：0～150mm，允差±10%。
	

	2
	肩上臂支架调节范围：0～200mm，允差±10%。
	

	3
	肩前臂支架调节范围：0～280mm，允差±10%。
	

	4
	前臂支托调节范围：0～280mm，允差±10%。
	

	5
	移动支架高度调节范围：0～290mm，允差±10%。
	

	6
	被动训练力矩：20N·m，允差±10%。
	

	7
	额定载荷：≥50N。
	

	8
	角度调节范围：0°～125°，级差3°，允差±10%。
	

	9
	角速度调节范围：3.0～4.4°/s，允差±20%，8档调节，级差0.2°/s。
	

	10
	运动时间：0～240min，级差10min，允差±30s。
	

	11
	具备有线控制开关，手动急停开关，触发后可停止设备所有电动产生的机械运动。
	

	12
	电源中断及恢复通电后，固定肢体的支架保持在停止时的状态。
	

	13
	启动后，设备具备开机自检，并自动复位。
	

	14
	运动支臂左右可调换。
	

	15
	LCD背光液晶屏实时显示运动角度、速度、时间。
	

	16
	设备生产日期：2025年8月1日以后生产
	

	17
	质保期：自验收合格日起质保3年。
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