ＰＴ床招标参数（2张）
	序号
	技术参数
	偏离表

	１
	触感：产品表面及手指可触及的隐蔽处，无锐利的棱角、毛刺，无针孔、起泡、起皮、脱落和明显划伤。
	

	2
	外观：床垫外形饱满圆滑，缝合线迹上下吻合，线路顺直、整齐、平服、牢固、针距一致。
	

	3
	做工：滚口粗细均匀，缝合弧形流畅，叉角虎口平服。
	

	4
	外形尺寸（长宽高）：≥1910×1240×490mm（±50mm）。
	

	5
	额定负载：≥135kg。
	

	6
	床面采用皮革，经久耐用。
	

	7
	设备生产日期：2025年8月1日以后生产
	

	8
	质保期：自验收合格日起质保3年。
	


OT综合训练工作台招标参数（1台）
	序号
	技术参数
	偏离表

	１
	用途：改善手指对指功能，提高眼手协调功能，训练患者感知能力及大脑对图形的识别能力，并能训练上肢稳定性、协调性，提高上肢日常活动能力。
	

	2
	组件：上肢协调功能训练器（手指）、分指板、分指板（弧形）、铁棍插板、木插板、套圈（立式）、几何图形插板、认知图形插板、模拟作业工具、上螺丝、上螺母、磁性钮等。
	

	3
	规格：≥1930×1065×940mm。
	

	4
	左右操作面板：≥500×390mm。
	

	5
	后操作面板：≥980×390mm。
	

	6
	操作面板调节范围：0～350mm。
	

	7
	设备生产日期：2025年8月1日以后生产
	

	8
	质保期：自验收合格日起质保3年。
	


滚筒招标参数（2个）
	序号
	技术参数
	偏离表

	１
	用途：偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡、协调功能。
	

	2
	规格：φ220×800mm。
	

	3
	额定载荷：80kg。
	

	4
	材质：海绵、皮革等。
	

	5
	结构形式：滚筒。
	

	6
	设备生产日期：2025年8月1日以后生产
	

	7
	质保期：自验收合格日起质保3年。
	


OT桌招标参数（2个）
	序号
	技术参数
	偏离表

	１
	用途:作业训练用桌，桌面高度可调节（手动）。
	

	2
	材质:型材、多层板、不锈钢，坚固耐用，表面易于清洁消毒。
	

	3
	结构形式:底座、升降部分、摇把、桌面、脚垫
	

	4
	桌面升架范围：650～800mm
	

	5
	桌面尺寸（长×宽）：1200×800 mm
	

	6
	手柄转动力矩：≤10N
	

	7
	设备生产日期：2025年8月1日以后生产
	

	8
	质保期：自验收合格日起质保3年。
	


电子针疗仪（电麻仪）招标参数（6台）
	序号
	技术参数
	偏离表

	1
	功能用途：采用低频脉冲电流刺激经络穴位，用于电针治疗、探穴和代替人工按摩。
	

	2
	输出脉冲波形:非对称双向脉冲波，分为连续波、断续波和疏密波三种模式。
	

	3
	输出脉冲路数:六路输出。
	

	4
	输出脉冲频率1-100Hz连续可调。
	

	5
	输出脉冲幅度:0-50V可调。
	

	6
	输出电流:≤50mA
	

	7
	电源电压:输入为AC220V22V，50Hz。
	

	8
	设备生产日期：2025年8月1日以后生产。
	

	9
	质保期：自验收合格日起质保3 年。
	


特定电磁波（TDP）治疗仪招标参数（6台）
	序号
	技术参数
	偏离表

	1
	治疗板直径：≥160mm；
	

	2
	输入电源：AC 220V  50Hz；
	

	3
	功率：250VA/个治疗头；
	

	4
	支臂伸缩范围：0-78cm；
	

	5
	头部调节范围：仰角：0-90°；方位角：360°；
	

	6
	波普范围：2μm-25μm；
	

	7
	定时范围：0-60分钟；
	

	8
	工作寿命：≥2000小时。
	

	9
	双机身、双大治疗头；
	

	10
	两个机身可分别单独控制；
	

	11
	可拆卸治疗头；
	

	12
	治疗头有防烫把手；
	

	13
	电源盒正、反面都有通电和工作指示灯；
	

	14
	治疗器电源盒可升降，升降范围：0-50cm；
	

	15
	加粗金属支臂；
	

	16
	五脚折叠脚架，带配重块设计；
	

	17
	有倾倒自动断电功能；
	

	18
	金属脚轮支撑，5个脚轮中有2个带刹车功能；
	

	19
	治疗板与加热器之间使用的是≥8mm厚的陶瓷绝缘板。
	

	20
	设备生产日期：2025年8月1日以后生产。
	

	21
	质保期：自验收合格日起质保3 年。
	


中频脉冲治疗仪招标参数‌（4台）
	序号
	技术参数
	偏离表

	1
	输出通道：4路输出通道，可同步或异步工作。
	

	2
	处方数量：预设≥90个专家治疗处方，存贮在系统中，在治疗过程中使患者有多次的推、拿、按、敲、拨、振颤、抖动等多种脉冲动作的全过程感受。
	

	3
	输出由低频调制的中频电流，要求频率高、电阻小、作用深。具有低频电的特征，又有中频电疗的治疗机理。
	

	4
	调制波形：具有正弦波、方波、尖波、三角波、锯齿波、指数波、等幅波。
	

	5
	调制频率：低频调制频率范围：0～150Hz，中频载波范围：1kHz～10kHz。
	

	6
	调节幅度：幅度为0%和100%。
	

	7
	输出限制：在500Ω负载下，输出电流不大于80mA（r.m.s）
	

	8
	输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率不大于10%。
	

	9
	输入功率：100VA 。
	

	10
	运行模式：连续运行。
	

	11
	设备生产日期：2025年8月1日以后生产。
	

	12
	质保期：自验收合格日起质保3 年。
	


低频脉冲治疗仪招标参数‌（4台）
	序号
	技术参数
	偏离表

	1
	便携台式机型，四通道独立输出，支持同时治疗多名患者；
	

	2
	配置≥8寸彩色电容触摸屏；
	

	3
	输出波形：脉冲波形为双向不对称方波，调制波为方波。
	

	4
	输出频率
	

	4.1
	治疗模式Ⅰ：脉冲频率为500Hz，脉冲周期2ms，调制波频率：0.5Hz～5Hz，步进为0.5Hz，脉冲周期0.2s～2s；
	

	4.2
	治疗模式Ⅱ：脉冲频率为0.5Hz～5Hz，步进为0.5Hz，脉冲周期0.2s～2s；
	

	5
	脉冲宽度和调制波宽度
	

	5.1
	治疗模式Ⅰ：脉冲宽度1ms，调制波宽度10ms；
	

	5.2
	治疗模式Ⅱ：波宽10ms。
	

	6
	治疗时间调节范围：1～99min，步进1min；
	

	7
	输出电流强度：0～100mA，分50级连续可调，步进1级。
	

	8
	具备不少于两种治疗模式
	

	8.1
	处方模式：系统内置≥15种常见疾病治疗处方；
	

	8.2
	自定义模式：包含治疗模式Ⅰ和治疗模式Ⅱ两种子模式可供选择，且支持调节≥3种治疗参数；
	

	9
	系统支持保存≥45个自定义处方，可自定义设置并保存治疗参数；
	

	10
	具备通道状态栏，支持实时显示各通道运行状态；
	

	11
	具有电极脱落报警功能：治疗过程中检测到电极脱落时，则设备发出蜂鸣声报警，弹出警示界面并显示发生异常的电流通路编号；
	

	12
	支持统一设置系统默认治疗时间，科室可根据治疗需求自行设置，设置后各通路默认治疗时间随之变动。
	

	13
	具备屏幕亮度调节功能：可分为1-5级，步进1级，逐级增大。
	

	14
	具备按键音状态调节功能，可根据需求开启/关闭按键音。
	

	15
	设备生产日期：2025年8月1日以后生产。
	

	16
	质保期：自验收合格日起质保3 年。
	


身高体重秤招标参数‌（1台）
	序号
	技术参数
	偏离表

	1
	用途：测量身高体重
	

	2
	身高范围：70-190cm
	

	3
	最大秤量160Kg
	

	4
	pvc防滑垫
	

	5
	设备生产日期：2025年8月1日以后生产。
	

	6
	质保期：自验收合格日起质保3 年。
	


注：以上设备技术偏离表中务必注明证明材料的页码并标注行号，提供不全或未提供的视为负偏离。
