便捷彩超招标参数（1台）

	序号
	技术参数
	偏离表

	1
	用途说明
	

	1.1
	用途：用于浅部神经、深部神经、肌骨、关节、介入治疗的超声下可视化引导操作等疼痛康复治疗。心脏、小器官、泌尿、血管、儿科等全身应用。
	

	1.2
	具备同品牌远程会诊培训软件，软件具备独立注册证（提供注册证证明）
	

	2
	技术参数要求
	

	2.1*
	≥20英寸无缝触摸屏；
	

	2.2*
	主机内置≥3个可激活探头接口（非外置接口），探头接口与凸阵、线阵、腔内、相控阵探头相匹配； 
	

	2.3
	一键自动优化（包括应用于二维、彩色及频谱模式，彩色多普勒自动识别，包括ROI框位置、角度自动改变）
	

	2.4
	智能血流跟踪（根据血管走行，自动识别并跟踪血管，自动调整彩色取样框的位置和角度，自动调整PW取样门的大小和角度，无需手动调节；具备多普勒自动识别功能）    
	

	2.5*
	穿刺针增强技术，可跟随进针角度随时改变声束偏转角度，支持双屏实时对比显示增强前后效果，支持线阵和凸阵探头 
	

	2.6
	全科测量包，自动生成报告：急诊、神经、肌骨、腹部、产科、妇科、小器官、泌尿、血管
	

	2.7
	可支持自动测量速度时间积分Smart VTI（一键自动放置彩色取样框，PW取样线，取样门，自动跟踪并描记LVOT的PW频谱，并计算VTI、SV、CO、SVV，且可提供趋势图。）
	

	2.8
	具有自动下腔静脉定量分析Smart IVC（自动跟踪IVC的内径并在实时或者多帧电影状态下计算自主呼吸下的塌陷指数CI，机械通气下的扩张指数DI和IVCV，并支持快速容量状态标注）
	

	2.9
	具有膀胱体积自动计算功能
	

	2.10
	具有向后存储和向前存储，时间长度可预置(向后：最大时间≥480s；向前≥120s)
	

	2.11
	内置超声工作站，≥250GB SSD硬盘
	

	2.12
	具有网络连接功能：有线网络，无线网络
	

	2.13
	具有移动设备无线传输功能，将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台
	

	2.14
	最大显示深度:≥40cm 
	

	2.15
	B模式最大帧率: ≥999 帧/秒
	

	2.16
	B模式动态范围: ≥240
	

	2.17
	彩色取样框偏转角度: ≥ ±30度 (线阵探头)
	

	3
	探头规格要求
	

	3.1
	配备凸阵探头1把，频率范围：≥1.0- 5.7 MHz
	

	3.2
	配备线阵探头1把，频率范围：≥3-11MHz，按键数量≥3个同时可实现≥4种功能的调节
	

	3.3
	探头频率：频率带宽1.1-23MHz（依赖不同探头）
	

	3.4
	B/M、彩色、能量多普勒、组织多普勒输出功率可选择分级调节
	

	3.5
	线阵探头采用按键设计，探头上按键个数≥3个，具有防误触设计和盲点设计，操作简单，并可以自定义功能，如增益、冻结、解冻等功能；
	

	4
	其它
	

	4.1
	专用可升降台车（非电动升降）
	

	4.2
	设备生产日期：2025年8月1日以后生产。
	

	4.3
	质保期：自验收合格日起质保3 年。
	


注：以上设备技术偏离表中务必注明证明材料的页码并标注行号，提供不全或未提供的视为负偏离。
