一次性医用无菌小针刀参数要求

	序号
	参数技术要求
	正负偏

离指标
	备注

	1
	材质标准：

针体：06Cr19Ni10（304）奥氏体不锈钢（GB/T 4240）

针柄：绕柄：无氧铜丝、塑柄：ABS/PS 医用塑料

进针管（可选）：医用塑料 / 不锈钢
	
	

	2
	规格：全规格
	
	

	3
	连接牢固度

针体与针柄：30 N 轴向静拉力，持续 10 s，不分离
	
	

	4


	灭菌与包装

灭菌方式：环氧乙烷（EO）灭菌，无菌提供

有效期：2 年（灭菌后）
	
	

	5
	符合团体标准：T/CAMDI 124—2024《一次性使用无菌小针刀》
	
	


针灸针参数要求

	序号
	参数技术要求
	正负偏

离指标
	备注

	1
	兼具强度、韧性与耐腐蚀性，光滑清洁，无可见润滑剂汇聚、毛刺或加工杂质。
	
	

	2
	针尖：圆正不偏，无毛刺、弯钩，穿刺力符合 0.7–1.0 N，确保进针顺畅且不伤血管神经。
	
	

	3
	一次性针灸针需经环氧乙烷或 γ 射线灭菌，出厂微生物指标合格，包装完好无破损。符合执行标准：GB 2024-2016《针灸针》
	
	

	4


	产品规格：全规格、独立包装。
	
	

	5
	产品有效期2年
	
	


              浮针参数要求

	序号
	参数技术要求
	正负偏

离指标
	备注

	1
	适用范围：中医临床浮针治疗用。

产品组成：针芯、软套管、保护套管三部分组成
	
	

	2
	型号：按尺寸不同分为大、中、小号三种规格
	
	

	3
	经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
	
	

	4
	产品有效期：2年
	
	


              浮针进针器参数要求

	序号
	参数技术要求
	正负偏

离指标
	备注

	1
	适用范围：配合一次性使用浮针使用。


	
	

	2
	产品组成：由底座、控制按钮、按钮弹簧、纵向弹簧、传动杆、固定杆组成
	
	

	3
	产品有效期：2年
	
	


以上所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。走第三方集中配送。正确填写本表，对应参数响应请在产品说明书中标示或提供证明材料。        
