
额温枪参数
	序号
	技术参数要求
	产品技术参数
	偏离情况

	★1
	测量范围：32.0℃～42.9℃
	
	

	★2
	测量精度：35.0℃～42.0℃±0.2℃；其余区间±0.3℃
	
	

	3
	分辨率：0.1℃
	
	

	4
	测量时间：≤1秒
	
	

	5
	测量距离：5cm～15cm
	
	

	6
	显示：LCD大屏+三色背光（绿/橙/红）
	
	

	7
	报警：高温可设+蜂鸣提示
	
	

	8
	存储：≥32组数据
	
	

	9
	电源：2节5号电池，自动关机≤30秒
	
	

	10
	资质：Ⅱ类医疗器械注册证、生产许可证、符合GB/T 21417.1等
	
	

	11
	质保：≥2年
	
	



电子体温计参数
	序号
	技术参数要求
	产品技术参数
	偏离情况

	1
	适用范围：适用于人体腋下、口腔、直肠体温测量，供医疗机构临床筛查、日常体温监测使用。
	
	

	★2
	测量范围：32.0℃～42.9℃
	
	

	★3
	测量精度：35.0℃～42.0℃±0.1℃，其余±0.2℃
	
	

	4
	分辨率：0.1℃
	
	

	5
	测量时间：快速测温≤60秒，最终稳定≤3分钟
	
	

	6
	测量完成蜂鸣提示，带记忆上一次测量值功能
	
	

	7
	 LCD数字显示，探头防水，便于清洁消毒
	
	

	8
	电池供电，低电量提示，无操作10分钟内自动关机
	
	

	9
	医用级材质，机身防滑易握持
	
	

	★10
	具有第二类医疗器械注册证，符合GB/T 21416-2008标准
	
	

	11
	质保期≥1年
	
	








电子血压计参数
	[bookmark: _Hlk225951069]序号
	技术参数要求
	产品技术参数
	偏离情况

	1
	适用范围：适用于医疗机构成人上臂式血压、脉搏测量。
	
	

	★2
	测量方式：上臂式，示波法
	
	

	★3
	测量范围：压力0～280 mmHg，脉搏40～199次/分
	
	

	★4
	测量精度：压力±3 mmHg，脉搏±5%
	
	

	5
	 分辨率：1 mmHg
	
	

	6
	自动智能加压、自动快速排气
	
	

	7
	臂围适用22～32cm
	
	

	8
	大屏幕LCD显示，一键操作
	
	

	9
	具备高血压警示、心律不齐提示功能
	
	

	10
	记忆组数≥60组，带日期时间显示
	
	

	11
	 电池供电+支持外接电源适配器
	
	

	12
	符合GB 9706.1、YY 0505、GB/T 11634标准
	
	

	★13
	具有第二类医疗器械注册证
	
	

	14
	质保期≥2年
	
	




脉搏血氧饱和度测试仪（指夹式）参数
	序号
	技术参数要求
	产品技术参数
	偏离情况

	1
	适用范围：用于无创检测人体血氧饱和度（SpO₂）、脉搏率、灌注指数，适用于医院门诊、病房等场景。
	
	

	2
	测量参数：血氧饱和度SpO₂、脉搏率PR、灌注指数PI
	
	

	★3
	SpO₂测量范围：35%～100%，70%～100%精度±2%
	
	

	★4
	脉搏率范围：25～250次/分，精度±2次/分或±2%
	
	

	5
	高清显示屏，支持多角度/双向显示
	
	

	6
	具备实时灌注指数PI显示
	
	

	7
	 具备血氧、脉搏异常报警功能
	
	

	8
	指夹式设计，一键操作，自动关机，低电量提示
	
	

	9
	抗运动干扰，弱灌注下可准确测量
	
	

	10
	符合YY 0784、GB 9706.1、YY 0505标准
	
	

	★11
	具有第二类医疗器械注册证
	
	

	12
	质保期≥2年
	
	





听诊器参数
	序号
	技术参数要求
	产品技术参数
	偏离情况

	1
	适用范围：适用于医疗机构对患者进行心肺音、呼吸音、心音、脉搏、血压等听诊检查。
	
	

	★2
	类型：医用专业双头听诊器，成人儿童两用
	
	

	★3
	听头：优质合金材质，声学传导性能优良，双面振动膜片
	
	

	4
	[bookmark: _GoBack]耳管：人体工学设计，弹性压力可调
	
	

	5
	耳塞：柔软硅胶，密封隔音好，配备备用耳塞
	
	

	6
	胶管：医用加厚材质，耐折耐用，长度≥70cm
	
	

	7
	适用于心肺听诊、呼吸音听诊、血压测量，声音清晰无杂音
	
	

	8
	具有医疗器械备案/注册凭证
	
	

	9
	质保期≥2年
	
	


医用手电（基础笔式手电）参数
	序号
	技术参数要求
	产品技术参数
	偏离情况

	★1
	采用医用级 LED 冷光源，无频闪、无热辐射；支持多光源模式（白光 + 黄光 + 365nm 紫光），一键切换；白光：色温 5000–5500K（接近日光）；黄光：柔和无眩光，适合瞳孔、眼底检查；紫光：波长 365±5nm，用于荧光检测；
	
	

	★2
	LED 寿命：≥ 15000 小时

	
	

	★3
	显色指数 Ra ≥ 90（优选≥95）；
	
	

	★4
	中心照度：≥ 1000 lux（距离 10cm 处）
	
	

	5
	光斑均匀度：≥ 80%，边缘无明显杂散光；
	
	

	6
	无蓝光危害，符合GB/T 20145标准；
	
	

	★7
	集成瞳孔测量刻度（2–8mm），精度 ±0.5mm。

	
	

	8
	笔式设计，长度 ≤ 140mm，直径 ≤ 15mm；重量：≤ 30g（不含电池）；
	
	

	9
	材质：医用级铝合金 / 抗菌塑料，表面哑光处理；
	
	

	10
	笔夹：金属材质，可牢固夹于白大褂口袋；开关：单键 / 双键，单手可操作，防误触；外观：无尖锐边角，符合人体工学

	
	

	★11
	防水等级 ≥ IPX7（可浸泡消毒）；
	
	

	★12
	外壳可耐受：75% 酒精、含氯消毒剂、过氧化氢擦拭 / 浸泡；整机可高温高压消毒（可选）；材质无孔、易清洁，无卫生死角；提供消毒兼容性检测报告。

	
	

	13
	标配：主机 ×1、Type‑C 充电线 ×1、说明书 ×1；可选：备用电池、消毒盒、收纳袋
质保：整机 ≥ 2 年，光源模块 ≥ 3 年。
	
	



