一次性使用呼吸过滤器参数
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	技术参数要求
	产品技术参数
	偏离情况

	1
	与医院现有肺功能检查设备（超声原理）配套使用，用于过滤0.5mm以上微粒。
	
	

	2
	过滤组件(含上盖下盖过滤材料）
高度：89±5mm   外径：ϕ 92±5mm
下盖（咬嘴端口）外径：ϕ 29±5mm
上盖(机械端)内径：ϕ 30±5mm

	
	

	3
	咬嘴组件
高度：54±5mm 上端（患者端口）30±5mm 
下端(连过滤器端)：24±5mm
内径（连接过滤器口）：ϕ 29±5mm  
 外径（长）（患者端口）：ϕ 31±5mm
外径(宽)（患者端口）：ϕ 21±5mm

	
	

	4
	外观：过滤器、咬嘴壳体外观应整洁，色泽应均匀，应无伤痕、划痕、裂纹、飞边及锋棱。
	
	

	5
	连接牢固：过滤器在45N静拉力下，上盖不应与下盖分离。

	
	

	6
	压降：过滤器在流量30L/min、60L/min条件下，过滤器两端压降不应超过0.3kPa、0.5kPa

	
	

	7
	过滤效果：过滤器在空气流量为50mL/min 下，测定1min内对空气中0.5un 以上微粒滤除率应不小于90%。

	
	

	8
	泄漏速率：过滤器的泄露速率应不超过25mL/min。

	
	

	9
	顺应性：呼吸过滤器的顺应性不超过3mlL/kPa.
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