包一参数

	序号
	技术参数要求
	产品技术参数
	偏离情况

	1
	一次性使用引流袋：  1000ml
	基本规格：标称容量 1000ml，容量允差一般要求 ±50ml 或 ±10%；袋体及导管需采用医用级 PVC/PE 等透明高分子材料，柔软但不易自行折叠扭曲。

结构配置：需配备不少于 110cm（常要求 ≥120cm）的透明连接导管、导管节流/罗伯特止流夹、底部排液阀（推拉或旋塞式），以及悬挂挂耳/挂绳；进液端通常配标准圆锥接头（如 1:3 锥度）及保护套。
性能指标：刻度应清晰准确；各连接处（接头、挂耳等）能承受 ≥15N 的静拉力 15秒不脱落；排液开关/夹子开合灵活，导管耐弯曲、抗扭结；袋体装满液体或施压（如 20kPa-30kPa）无渗漏。

4、灭菌与包装：经环氧乙烷（EO）灭菌且无菌提供。
	

	2
	引流袋：  B型-1000ml（防逆流）
	1.、引流袋体：容积1000ml，带精确刻度。
2、 防逆流装置： 必须内置防逆流单向阀（位于导管与袋体连接处或管路中间），能有效防止袋内液体向患者体内返流。
3、 引流导管：透明，长度≥120cm。
4、 连接件：标准螺纹接头及保护套。
5、 控制部件：导管止流夹（罗伯特夹）、排液开关。
6、灭菌与包装：经环氧乙烷（EO）灭菌且无菌提供。
	

	3
	引流袋：  C型（防逆流型）1000ml
	1、引流袋体：容积1000ml，带精确刻度。
2、 防逆流装置： 必须内置防逆流单向阀（位于导管与袋体连接处或管路中间），能有效防止袋内液体向患者体内返流。
3、引流导管：透明，长度≥120cm。
4、连接件：标准圆锥接头（1:3锥度）及保护套。
5、 控制部件：导管止流夹（罗伯特夹）、排液开关。
6、灭菌与包装：经环氧乙烷（EO）灭菌且无菌提供。
	

	4
	一次性使用负压（吸引）引流袋：2000mlIV型
	1、袋体：容积 2000ml，配备清晰刻度。
2、 上盖/旋盖：与袋体密封连接，集成各管路接口。
3 、防溢阀（止溢阀）：​ ★ 核心配置，当液体达到额定容量或特定高度时，能有效阻断液体继续吸入，防止废液进入中心吸引系统或负压源，避免设备损坏和交叉污染。

4、 止逆阀（防逆流阀/单向阀）：​ ★ 核心配置，确保液体只能单向流入袋内，防止袋内废液倒流。
5、 接口：包含吸入口（接患者/引流管）、抽出口（接负压源），配备标准圆锥接头及保护帽。
6 、排液口：底部设排液阀（旋塞式或推拉式），便于安全排放废液。
7 、连接软管：长度及管径适配临床常用负压设备（可参考：管长≥25cm，外径约 8.7mm）。
8、灭菌与包装：经环氧乙烷（EO）灭菌且无菌提供。
	


注：本表中产品技术参数需提供证明材料（说明书或技术白皮书），务必注明证明材料的页码并标注行号，提供不全或未提供的视为负偏离。
