包二招标参数

	序号
	产品名称
	技术参数
	偏离情况

	1
	薄膜手套
	1、产品分类：一次性使用PE薄膜检查手套，左右手通用，非灭菌提供。
2、 材质要求：采用全新料低密度聚乙烯（LDPE）或线性低密度聚乙烯（LLDPE），无再生料，无异味，透明或自然色。
3、规格尺寸：需明确尺码（S/M/L），长度不小于240mm，单层厚度通常在0.015mm~0.025mm之间，宽度符合国标或企标。
4、物理性能：拉伸强度（纵/横向）≥10MPa，断裂伸长率≥200%，确保穿戴时不破裂；耐穿刺性能良好。
5、需提供第一类医疗器械备案凭证。  
	

	2
	无菌橡胶医用手套：麻面/有粉/弯形  全型号
	1、结构设计：★ 手套为弯形设计（符合手部生理弯曲，大拇指位于食指所在手掌面的前面），左右手区分或成对提供；表面为全麻面或局部麻面，以增强手术器械握持时的防滑性。
2、粉末处理：★ 手套内表面涂有有粉（通常采用医用级玉米淀粉），便于湿手或快速穿戴，粉末分布均匀。
3、 尺寸规格：需涵盖 6#、6.5#、7#、7.5#、8# 等常用规格，各规格的宽度、长度需符合 GB/T 7543标准（如 7# 宽度 89±5mm，最小长度 270mm）。
4、厚度：麻面区域单层厚度应 ≥ 0.13 mm（光面区域≥0.10mm）。

5、灭菌方式：经环氧乙烷（EO）灭菌或辐照灭菌，以无菌形式提供）

	

	3
	一次性医用孔巾：II型 60cm*70cm
	1、基材材质：​ 采用 SMS 无纺布（纺粘-熔喷-纺粘）或水刺无纺布，兼具阻菌、透气、防水功能。
2、 克重：基材克重 ≥ 35g/m²。
3、 抗渗水性： 静水压 ≥ 20cm H₂O（确保液体不会轻易渗透污染手术区域）。
4、 吸水率：加强区吸水速率快，吸水量 ≥ 200%（相对于自身重量）。

5、灭菌方式：经环氧乙烷（EO）灭菌。
	

	4
	一次性医用中单：II型 40cm*40cm、90cm*200cm、100cm*200cm
	1、表层：亲水无纺布（水刺布或热风布），柔软亲肤。
2、中间层（核心）：高分子吸水树脂（SAP）+绒毛浆复合结构，或 PE防水膜，具备超强吸收液体并锁水的能力。
3、 底层：​ PE防渗膜，防止液体渗漏污染床单位。
4、灭菌方式：经环氧乙烷（EO）灭菌。
	


注：本表中产品技术参数需提供证明材料（说明书或技术白皮书），务必注明证明材料的页码并标注行号，提供不全或未提供的视为负偏离。
