固化型引流袋招标参数

	序号
	技术参数要求
	产品技术参数
	偏离情况

	1
	一次性负压引流袋 

止溢固化型2000ml
	基本信息与用途：产品为一次性使用，无菌，二类医疗器械；与插入体内的引流导管及负压吸引系统配套，用于临床科室、术中或术后引流并收集体液、分泌物。

2、结构与组成：一般由收集袋（储液袋）、盖/帽、连接软管/导管、鲁尔接头（或适配接头）、内塞、单向阀（防反流）、止溢阀（防溢流/止溢）及固化剂组成；止溢固化型需同时具备止溢阀与固化剂
3、固化与防溢：固化剂应能使引流液固化/凝胶化，便于后续医疗废物处置；止溢阀/透气滤芯应在接近满容或异常吸液时阻止液体进入中心吸引系统，降低交叉污染与设备污染风险。
4、产品应经环氧乙烷（EO）灭菌，环氧乙烷残留量 ≤10μg/g。
	

	2
	一次性负压引流袋 

固化型2000ml
	基本信息与用途：二类医疗器械，一次性使用，无菌提供；与插入体内的引流导管及负压吸引系统配套，用于临床科室、术中或术后引流并收集体液、分泌物。

2、结构与组成：由收集袋（储液袋）、盖/帽、连接软管/导管、接头（如鲁尔接头或适配接头）、单向阀（防反流）、内塞及固化剂组成。
3、连接与尺寸：连接管/接头应适配常用引流导管接口，管路长度可按需设。

4、产品应经环氧乙烷（EO）灭菌，环氧乙烷残留量 ≤10μg/g。
	


注：本表中产品技术参数需提供证明材料（说明书或技术白皮书），务必注明证明材料的页码并标注行号，提供不全或未提供的视为负偏。耗材走威高配送。
