附件 1
背囊化系统专业类别及必备配置表
	小分队专业类别
	背囊名称
	数量配置

	紧急医学救援
	诊检与防疫背囊
	1

	
	急救背囊
	1

	
	生命支持背囊
	1

	
	工作帐篷
	1

	
	后勤保障背囊
	1

	
	个人用品包
	5

	突发中毒事件处置
	中毒处置背囊
	1

	
	采样与检测背囊
	1

	
	工作帐篷
	1

	
	后勤保障背囊
	1

	
	个人用品包
	4


注：该表为背囊化卫生应急快速小分队必备配置，背囊内装备请按照小分队定位及背囊功能，参考附件 2 配置。
卫生应急背囊式队伍装备配置参考方案
一、整体设计与功能
（一）用途 ：用于区县级卫生应急队伍。
（二）功能 ：灾害救援现场伤情诊断、急救、生命支持、卫生防疫、传染病防控、中毒处置、后勤保障、办公等。
（三）组成 ：由诊检与防疫急救背囊、急救背囊、生命支持背囊、后勤保障背囊、个人用品包、快检与流调背囊、消杀背囊、中毒处置背囊、中毒检测背囊等组成。
二、系列背囊技术参数
（一）诊检与防疫背囊
1、用途 ：主要用于现场伤员伤情判断、消杀防疫及通讯和数据收集 ；
2、基本功能 ：（ 1 ）完成伤员检伤分类 ，确定救治优先顺序 ；（ 2 ）对救治区域进行消杀防疫 ；（ 3 ）收集现场信息 ，及时向后方指挥系统汇报。
3、主要技术参数
（ 1 ）构成 ：由背囊囊体和内装器材及药品构成 ；
（ 2 ）系统各组成部分的功用及主要技术形式
A、背囊囊体 ：主要用于贮放和携带器材及药品 ；双肩背囊式 ；
B、诊检器材 ：主要用于伤员检伤分类 ，标示救治优先顺序 ；模块包囊式 ，装载于背囊囊体内 ；
C、防疫器材 ：主要用于对救治区域进行消杀防疫及个人防护 ；分为两个模块 ，消杀药品模块包 ，装载于背囊囊体内 ，喷雾器包挂载于背囊外侧正面 ；
D、办公通讯器材 ：主要用于收集现场信息 ，保持与后方指挥系统的通讯 ；以模块包形式装载于背囊囊体内或挂载于背囊外侧携行。
（ 3 ）技术参数
①背囊
A、背囊外形尺寸 ：（ 43± 5 ）cm ×（ 27± 5 ）cm ×（ 55± 5 ）cm（长×宽 ×高） ；

B、背囊质量 ：空囊≤3kg ；实装≤15kg ；
C ：背囊材料主要性能 ：
布料 ：600D 涂层牛津布 ；
布料沾水等级（级） ：不小于 4 级 ；
布料色牢度 ：干摩擦色牢度（ 4～5 ）级 ，湿摩擦色牢度（ 4～5 ）级 ；
背囊各连接部位抗拉力不小于 250N ，背带抗拉力不小于 500N ；
拉链耐用度不低于 4000 次, 无掉牙、错牙、损坏等缺陷;
D、颜色及标识 ：符合卫生急救背囊相关要求。
②主要器材
A、脉搏血氧饱和度仪 ：指夹式 ，LCD 显示屏 ，双方向显示 ，SpO2 和 PR显示 ，自带双节 7 号电池 ；
B、 眼检镜 ：2.5V/2.8W 卤钨灯泡 ，Li +电池组电源 ，屈光度补偿  -20D ~ +20D ；
C、耳检镜 ：LED 灯探头 ，四种口径探头 ，锂电池电源 ；
D、腕式电子血压计:测量范围 0～299mmHg ；测量精度±3mmHg ；脉搏± 5% ；
E、体温针: 非接触式 ；LCD 中文数显屏 ；测量范围 ：体温模式-32～42.9℃ ;测量距离 3～5cm ；测量温差 ：±0.3℃ ;
F、对讲机 ：对话距离 10km ；
G、数码相机 ：像素2 0 0 0万 ，储存量大于 1G ；
H、笔记本电脑 ：1 5 . 6寸显示屏 ，1TB 储存量。
4、装配品量 ：
	序号
	品名
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	一
	背囊
	
	个
	1
	

	二
	诊检器材
	
	
	
	

	1
	听诊器
	
	套
	1
	自备

	2
	血压计
	腕式电子式
	套
	1
	

	3
	眼检镜
	
	套
	1
	

	4
	耳检镜
	
	套
	1
	

	5
	血氧饱和度仪
	指夹式
	个
	1
	自备

	6
	体温针
	非接触式
	套
	1
	自备

	7
	伤标
	
	本
	1
	

	8
	笔
	黑色 ，油性
	支
	2
	自备

	二
	卫生防疫器材
	
	
	
	

	9
	手持式喷雾器
	2000-3000ml
	套
	1
	

	10
	含氯泡腾片
	100 片/瓶
	瓶
	1
	仅预留储存空间

	11
	高效氯氰菊酯
	500ml
	瓶
	1
	仅预留储存空间

	12
	高锰酸钾片
	0.2g/片 ，30 片/瓶
	瓶
	2
	仅预留储存空间

	13
	手消毒液
	500ml
	瓶
	1
	仅预留储存空间


	三
	办公通讯装备
	
	
	
	

	14
	对讲机
	
	套
	1
	10km

	15
	卫星电话
	
	套
	1
	仅预留储存空间

	16
	救援地区地图
	
	套
	1
	仅预留储存空间

	17
	数码相机
	
	个
	1
	自备

	18
	笔记本电脑
	
	台
	1
	自备

	19
	病例本
	
	本
	5
	

	20
	心理救援量表
	
	套
	若干
	

	21
	记录本
	
	本
	2
	

	22
	笔
	黑色 ，油性
	支
	10
	


（ 二 ）急救背囊

1、用途 ：主要用于现场伤员的止血、通气、包扎、固定、转运及常见疾病治疗 ；
2、基本功能 ：（ 1 ）完成全身各部位创面出血的快速止血（包括结合部位的止血） ；（ 2 ）快速建立口咽、鼻咽、环甲膜人工通气道 ，缓解伤员呼吸困难 ，对张力性气胸伤员实施胸腔减压排气 ；（ 3 ）完成全身各部位创面的快速包扎（包括开放性气胸创口的封闭 ）；（ 4 ）完成四肢骨折固定 ；（ 5 ）快速将伤员转移至安全区域 ；（ 6 ）对灾区群众常见病进行诊治。
3、主要技术参数
（ 1 ）构成 ：由背囊囊体和内装器材及药品构成 ；
（ 2 ）系统各组成部分的功用及主要技术形式
A、背囊囊体 ：主要用于贮放和携带器材及药品 ；双肩背囊式 ；
B、急救器材及药品 ：主要用于伤员止血、通气、包扎、固定、转运及常见病治疗 ；采用模块化分类 ，模块包囊装载于背囊囊体内或挂载于背囊外侧。
（ 3 ）技术参数
A、背囊外形尺寸 ：（ 43± 5 ）cm ×（ 27± 5 ）cm ×（ 55± 5 ）cm（长×宽 ×高） ；

B、背囊质量 ：空囊≤3kg ；实装≤15kg ；
C ：背囊材料主要性能 ：
布料 ：600D 涂层牛津布 ；
布料沾水等级（级） ：不小于 4 级 ；
布料色牢度 ：干摩擦色牢度（ 4～5 ）级 ，湿摩擦色牢度（ 4～5 ）级 ；
背囊各连接部位抗拉力不小于 250N ，背带抗拉力不小于 500N ；
拉链耐用度不低于 4000 次, 无掉牙、错牙、损坏等缺陷;
D、颜色及标示 ：附合卫生急救背囊相关要求。
	序号
	名称
	规格/型号
	单位
	数量
	备注

	一
	背囊
	
	个
	1
	

	二
	止血类器材
	
	
	
	

	1
	旋压止血带
	3.80×89cm
	条
	5
	带电子显计功能

	2
	创伤止血绷带
	9 × 100cm
	卷
	5
	甲壳胺或壳聚糖功能敷料垫防水透气

	
	
	20×200cm
	卷
	5
	

	3
	功能止血纱
	10×400cm
	卷
	5
	壳聚糖功能敷料 自备

	三
	通气类器材
	
	
	
	

	4
	开口器
	螺旋式
	个
	1
	

	5
	鼻咽通气管
	ID7
	个
	3
	含润滑剂自备

	
	
	ID6.5
	个
	3
	

	
	
	ID6.0
	个
	3
	

	6
	环甲膜穿刺套装
	/
	套
	3
	

	7
	喉罩
	4#
	套
	2
	自备

	
	
	3#
	套
	2
	自备

	8
	吸痰管
	德尔可控式 ，F12
	根
	4
	自备

	9
	注射器
	50ml
	支
	1
	

	10
	简易呼吸器
	成人型
	套
	1
	

	
	
	儿童型
	套
	1
	

	11
	直型静脉留置针
	14G
	支
	5
	或同类用于胸腔减压排气针

	12
	胶带
	1.25 cm×9.1m
	卷
	2
	带防污 切割器

	四
	包扎创面处理类器材
	
	
	
	

	13
	创伤急救绷带
	10×200cm
	个
	3
	带敷料垫 ，弹性绷带

	
	
	15×200cm
	个
	3
	

	14
	眼伤包扎包
	
	包
	4
	

	（ 1 ）
	眼贴
	6.5 ×9.5cm
	片
	2
	丙烯酸酯背胶

	（ 2 ）
	多孔硬质眼罩
	双眼
	个
	1
	带固定带魔术贴

	15
	无菌纱布包
	5 ×7cm/8 层
	包
	5
	自备

	16
	自粘绷带
	10×450cm
	卷
	5
	自备

	17
	胸腔封闭贴
	15× 15cm
	贴
	5
	水胶体倒边型

	18
	创伤敷料贴
	10× 10cm
	片
	10
	自备


	
	
	10×25cm
	片
	10
	

	19
	碘伏消毒湿巾
	18×20cm
	包
	20
	浸渍工艺

	20
	弹力帽套
	大号
	条
	3
	

	
	
	中号
	条
	3
	自备

	
	
	小号
	条
	3
	

	四
	固定类器材
	
	
	
	

	21
	组合夹板
	JB-ZH2
	套
	1
	

	22
	可塑夹板
	10×92cm
	块
	6
	

	23
	自粘绷带
	8 ×450cm
	卷
	6
	自备

	六
	搬运类器材
	
	
	
	

	24
	软体担架
	195×70cm
	套
	1
	

	七
	药品
	
	
	
	本条目内容均只需预留储存空间

	25
	抗感染药品
	
	
	
	

	（ 1 ）
	注射用头孢曲松钠
	
	支
	
	自备

	（ 2 ）
	左氧氟沙星注射液
	0.1g/2ml
	支
	5
	

	（ 3 ）
	盐酸环丙沙星胶囊
	0.2g/粒
	粒
	100
	

	（ 4 ）
	阿奇霉素胶囊
	0.25g/粒
	粒
	60
	

	26
	抗病毒药
	
	
	
	

	（ 1 ）
	利巴韦林注射液
	0.1g/2ml
	支
	5
	

	（ 2 ）
	奥司他韦胶囊
	75mg/粒
	粒
	50
	

	27
	抗寄生虫药
	
	
	
	

	（ 1 ）
	阿苯达唑片
	0.2g/粒 ，10 粒/板
	粒
	50
	

	（ 2 ）
	双氢青蒿素片
	20mg/片
	片
	50
	

	（ 3 ）
	氯喹片
	0.25g/片 ，24 片/板
	片
	70
	

	28
	解热镇痛药
	
	
	
	

	（ 1 ）
	复方乙酰水杨酸片
	65mg/片 ，24 片/板
	片
	70
	

	（ 2 ）
	对乙酰氨基酚片
	0.5g/片 ，10 片/板
	片
	50
	

	（ 3 ）
	复方氨基比林注射液
	0.1g/2ml
	支
	5
	

	29
	镇静药
	
	
	
	


	（ 1 ）
	安定
	2.5mg
	片
	50
	自备

	30
	抗过敏药
	
	
	
	

	（ 1 ）
	盐酸异丙嗪注射液
	50mg/2ml
	支
	10
	

	（ 2 ）
	扑尔敏片
	4mg/片 ，100 片/瓶
	片
	100
	

	31
	降血压药
	
	
	
	

	（ 1 ）
	复方降压片
	100 片/瓶
	片
	100
	

	32
	升压药
	
	
	
	

	（ 1 ）
	盐酸多巴胺注射液
	20mg/2ml
	支
	5
	

	（ 2 ）
	肾上腺素注射液
	1mg/1ml
	支
	5
	

	（ 3 ）
	异丙肾上腺素注射液
	1mg/2ml
	支
	5
	

	33
	强心药
	
	
	
	

	（ 1 ）
	毒毛花苷 K 注射液
	0.25mg/2ml
	支
	5
	

	（ 2 ）
	毛花苷丙注射液
	0.4mg/2ml
	支
	5
	

	（ 3 ）
	地高辛片
	0.25mg/片 ，100片/瓶
	片
	100
	

	34
	抗心律失常药
	
	
	
	

	（ 1 ）
	盐酸普罗帕酮注射液
	35mg/10ml
	支
	5
	

	（ 2 ）
	美托洛尔片
	25mg/片
	片
	50
	

	35
	抗心绞痛药
	
	
	
	

	（ 1 ）
	硝酸甘油注射液
	5mg/1ml
	支
	5
	

	（ 2 ）
	硝酸甘油片
	0.5g/100 片
	片
	100
	

	（ 3 ）
	速效救心丸
	60 粒/瓶
	粒
	60
	

	36
	呼吸中枢兴奋药
	
	
	
	

	（ 1 ）
	尼可刹米注射液
	0.5g/2ml
	支
	5
	

	（ 2 ）
	盐酸山梗碱注射剂
	3mg/1ml
	支
	5
	

	37
	止咳药
	
	
	
	

	（ 1 ）
	磷酸可待因片
	24 片/瓶
	片
	48
	

	（ 2 ）
	复方甘草片
	100 片/瓶
	片
	100
	

	（ 3 ）
	咳必清片
	100 片/瓶
	片
	100
	

	38
	平喘药
	
	
	
	

	（ 1 ）
	氨茶碱注射液
	0.25g/10ml
	支
	5
	

	（ 2 ）
	氨茶碱片
	0.1g/100 片/瓶
	片
	100
	

	（ 3 ）
	硫酸纱丁醇气雾剂
	100μg/ 揿 ，200
	支
	5
	


	
	
	揿/支
	
	
	自备

	39
	消化系统药
	
	
	
	

	（ 1 ）
	注射用奥美拉唑
	40mg/支
	支
	10
	

	（ 2 ）
	硫糖铝胶囊
	0.25g/粒 ，100 粒/瓶
	粒
	100
	

	（ 3 ）
	雷尼替丁胶囊
	0.15g/粒 ，30 粒/瓶
	粒
	60
	

	（ 4 ）
	胃复安片
	5mg/片 ，100 片/瓶
	片
	100
	

	40
	利尿剂
	
	
	
	

	（ 1 ）
	双氢克尿噻片
	25mg/片
	片
	50
	

	（ 2 ）
	呋塞米注射液
	20mg/2ml
	支
	5
	

	41
	促凝血药
	
	
	
	

	（ 1 ）
	氨甲苯酸注射液
	0.1g/10ml
	支
	5
	

	42
	抗凝血药
	
	
	
	

	（ 1 ）
	注射用枸橼酸钠
	0.25g/2ml
	支
	5
	

	（ 2 ）
	肝素钠注射液
	12500 单位/2ml
	支
	5
	

	43
	水电酸碱平衡药
	
	
	
	

	（ 1 ）
	0.9%氯化钠注射液
	100ml/袋
	袋
	5
	

	（ 2 ）
	氯化钾注射液
	1g/10ml
	支
	5
	

	（ 3 ）
	葡萄糖酸钙注射液
	1g/10ml
	支
	5
	

	（ 4 ）
	碳酸氢钠注射液
	0.5g/10ml
	支
	5
	

	44
	专科用药
	
	
	
	

	（ 1 ）
	碘必舒滴眼液
	5ml
	支
	5
	

	（ 2 ）
	红霉素眼膏
	2.5g
	支
	5
	

	（ 3 ）
	盐酸麻黄素滴鼻液
	5ml
	支
	5
	

	（ 4 ）
	双氯芬酸钠乳膏
	25g
	支
	5
	

	（ 5 ）
	创口贴
	
	片
	100
	岛型多形状组合装

	（ 6 ）
	季德胜蛇药片
	0.4mg/片
	片
	100
	自备


4、装配品量
（ 三 ）生命支持背囊

1、用途 ：主要用于伤员气道维护及输液抗休克等基础生命支持 ；
2、作业与基本功能指标 ：（ 1 ）快速气管插管 ，进行人工呼吸 ；（ 2 ）胸腔闭式引流 ；（ 3 ）静脉穿刺输液或骨内穿刺输液 ；（ 4 ）低体温伤员的保温复温。
3、主要技术参数
（ 1 ）构成 ：由背囊囊体和内装器材及药品构成 ；
（ 2 ）系统各组成部分的功用及主要技术形式
A、背囊囊体 ：主要用于贮放和携带器材及药品 ；双肩背囊式 ；
B、急救器材及药品 ：主要用于伤员气道维护及基础生命支持治疗 ；采用模块化分类 ，模块包囊装载于背囊囊体内或挂载于背囊外侧。
（ 3 ）技术参数
A、背囊外形尺寸 ：（ 43± 5 ）cm ×（ 27± 5 ）cm ×（ 55± 5 ）cm（长×宽 ×高） ；

B、背囊质量 ：空囊≤3kg ；实装≤15kg ；
C ：背囊材料主要性能 ：
布料 ：600D 涂层牛津布 ；
布料沾水等级（级） ：不小于 4 级 ；
布料色牢度 ：干摩擦色牢度（ 4～5 ）级 ，湿摩擦色牢度（ 4～5 ）级 ；
背囊各连接部位抗拉力不小于 250N ，背带抗拉力不小于 500N ；
拉链耐用度不低于 4000 次, 无掉牙、错牙、损坏等缺陷;
D、颜色及标识 ：符合卫生急救背囊相关要求。
4、装配品量   简单清创缝合器械
	序号
	名称
	规格/型号
	单  位
	数量
	备注

	1
	背囊
	
	个
	1
	

	2
	清创缝合包
	
	套
	1
	

	（ 1 ）
	无齿镊
	14cm
	把
	1
	

	（ 2 ）
	有齿镊
	14cm
	把
	1
	

	（ 3 ）
	组织剪
	16cm
	把
	1
	

	（ 4 ）
	直血管钳
	16cm
	把
	1
	

	（ 5 ）
	弯血管钳
	16cm
	把
	1
	

	（ 6 ）
	手术刀柄
	4#
	把
	1
	

	（ 7 ）
	手术刀片
	23#
	包
	4
	自备

	（ 8 ）
	针持
	14cm 粗针
	把
	1
	

	（ 9 ）
	蚊式血管钳
	12.5cm
	把
	1
	

	（ 10 ）
	巾钳
	14cm
	把
	2
	

	（ 11 ）
	带线缝合针
	3-0
	
	4
	自备

	（ 12 ）
	治疗巾
	50×60cm
	张
	2
	


	（ 13 ）
	弯盘
	中号
	
	1
	

	（ 14 ）
	碘伏消毒液(安尔碘)
	60ml
	瓶
	1
	仅预留储存空间

	3
	气道维护器材
	
	
	
	

	（ 1 ）
	气管插管
	8.0#
	个
	2
	自备

	
	
	7.0#
	个
	2
	自备

	
	
	3.0#
	个
	2
	自备

	（ 2 ）
	喉镜
	弯形窥视片
	套
	1
	含大中小号窥视片各 1 个自备

	（ 3 ）
	负压吸引器
	100-200ml
	套
	1
	自备

	（ 4 ）
	吸痰管
	德尔可控式 ，F12
	根
	4
	自备

	（ 5 ）
	便携式呼吸机
	
	台
	1
	全自动型 ，压力范围 0-20cmH2O ；压    力    调    整0.2cmH2O ，交直流两用 ，重量不大于 3kg(含电池) ；

	4
	胸腔闭式引流套件
	
	套
	4
	

	（ 1 ）
	胸腔引流管
	9.33(28F)×45cm
	支
	1
	

	（ 2 ）
	胸腔扩张器
	不锈钢
	件
	1
	

	（ 3 ）
	胸腔闭式引流袋
	1000ml
	套
	1
	自备

	（ 4 ）
	手动负压器
	100-200ml
	套
	1
	

	（ 5 ）
	二通接头
	
	根
	1
	

	（ 6 ）
	手术刀片
	23#
	包
	2
	自备

	（ 7 ）
	手术刀柄
	4#
	把
	1
	

	（ 8 ）
	碘伏消毒湿巾
	18×20cm
	包
	2
	浸渍工艺

	（ 9 ）
	医用方纱
	5 ×7cm
	包
	1
	自备

	5
	静脉输液套件
	
	套
	4
	

	（ 1 ）
	橡胶止血带
	2m
	条
	1
	自备

	（ 2 ）
	静脉留置针
	一次性使用 ，18G
	个
	1
	自备

	（ 3 ）
	自粘性薄膜敷料
	6 ×9cm
	贴
	1
	自备

	（ 4 ）
	医用方纱
	5 ×7cm
	包
	1
	自备

	（ 5 ）
	一次性注射器
	10ml
	个
	1
	自备

	（ 6 ）
	输液接头
	一次性使用
	个
	1
	自备

	（ 7 ）
	碘伏消毒棉片
	18×20cm
	包
	1
	浸渍工艺


	（ 8 ）
	输液器
	精密可调式
	个
	1
	自备

	6
	骨髓输液套装
	
	套
	2
	

	（ 1 ）
	一次性骨髓腔穿刺针
	成人
	支
	1
	

	（ 2 ）
	输液接头
	一次性使用
	个
	1
	自备

	（ 3 ）
	一次性注射器
	10ml
	个
	1
	自备

	（ 4 ）
	自粘性薄膜敷料
	6 ×9cm
	贴
	1
	自备

	（ 5 ）
	碘伏消毒棉片
	18×20cm
	包
	1
	浸渍工艺

	（ 6 ）
	输液器
	精密可调式
	个
	1
	自备

	7
	保温毯或急救毯
	
	件
	10
	

	8
	复温背心
	FWBX-1
	套
	2
	

	9
	药品
	
	
	
	本条目内容均只需预留储存空间

	（ 1 ）
	乳酸钠林格注射液
	500ml
	袋
	4
	

	（ 2 ）
	羟 乙 基 淀 粉 130/0.4氯化钠注射液
	500ml
	袋
	4
	

	（ 3 ）
	10%葡萄糖液射液
	250ml
	袋
	4
	

	（ 4 ）
	5%葡萄糖液射液
	250ml
	袋
	4
	

	10
	辅助器材
	
	
	
	

	（ 1 ）
	胶带
	1.25 cm×9.1m
	卷
	5
	带防污切割器

	（ 2 ）
	手术洞巾
	200*350cm
	块
	5
	光边洞孔

	
	
	184/270*345cm
	块
	5
	光边洞孔

	（ 3 ）
	手套
	6.5#
	付
	5
	自备

	
	
	7.5#
	付
	5
	自备

	
	
	8#
	付
	5
	自备


（ 四 ）后勤保障背囊

1、用途 ：主要用于现场伤员救治点的建立 ；保障伤员救治空间、平台及电源等后勤保障功能 ；
2、基本功能 ：（ 1 ）快速搭建 15 平方米左右的帐篷 ；（ 2 ）为治疗伤员提供治 平台。
3、主要技术参数
（ 1 ）构成 ：由背囊囊体和内装器材设备构成 ；
（ 2 ）系统各组成部分的功用及主要技术形式
A、背囊囊体 ：主要用于贮放和携带器材及药品 ；双肩背囊式 ；
B、器材设备 ：建立伤员救治空间及平台 ；采用模块化分类 ，模块包囊装载
于背囊囊体内或单独斜挎。
（ 3 ）技术参数
A、背囊及帐篷携行包外形尺寸 ：
背囊 ：（ 43± 5 ）cm ×（ 27± 5 ）cm ×（ 55± 5 ）cm（长×宽 ×高） ；
帐篷携行包 ：（ 110± 5 ）cm ×（ 25± 5 ）cm×（ 25± 5 ）cm（长×宽 ×高） ；
B、背囊及帐篷携行包质量 ：
背囊 ：空囊≤3kg ；实装≤15kg ；
帐篷携行包 ：空包≤2kg ；实装≤5kg ；
C ：材料主要性能 ：
布料 ：600D 涂层牛津布 ；
布料沾水等级（级） ：不小于 4 级 ；
布料色牢度 ：干摩擦色牢度（ 4～5 ）级 ，湿摩擦色牢度（ 4～5 ）级 ；
背囊各连接部位抗拉力不小于 250N ，背带抗拉力不小于 500N ；
拉链耐用度不低于 4000 次, 无掉牙、错牙、损坏等缺陷;
D、颜色及标示 ：附合卫生急救背囊相关要求。
4、装配品量
	序号
	名称
	规格/型号
	单位
	数量
	备注

	一
	双肩背囊
	
	套
	1
	

	1
	照明灯
	LED
	个
	4
	带电池

	2
	电源
	12V ，60A
	块
	2
	锂电池

	3
	多功能折叠铲
	
	把
	1
	

	4
	折叠床
	长  200 × 宽  75 × 高50cm
	张
	2
	

	5
	防潮垫
	长 190×宽 50cm
	张
	2
	

	6
	塑料布
	长 3m×宽 3m
	卷
	1
	

	7
	尼龙绳
	
	米
	20
	

	8
	队旗
	
	面
	1
	预留储存空间

	9
	横幅
	
	条
	1
	预留储存空间

	二
	帐篷携行包
	
	套
	1
	

	1
	自开式帐篷
	长 5m×宽 3m×高 2m
	套
	1
	


（五）个人用品包

1、用途 ：主要用于应急分队人员的个人通讯、防护及生活保障 ；
2、基本功能 ：为分队队员提供通讯、照明、休息空间等日常生活保障。
3、主要技术参数
（ 1 ）构成 ：由斜挎包囊和内装装备构成 ；
（ 2 ）系统各组成部分的功用及主要技术形式
A、包囊囊体 ：主要用于贮放和携带装备 ；单肩斜挎式 ；
B、器材设备 ：直接装载于包囊内。
（ 3 ）技术参数
A、包囊外形尺寸 ：（ 33±3 ）cm ×（ 10± 3 ）cm ×（ 20± 3 ）cm（长 ×宽 ×高） ；

B、包囊质量 ：空囊≤1kg ；实装≤5kg ；
C ：材料主要性能 ：
布料 ：600D 涂层牛津布 ；
布料沾水等级（级） ：不小于 4 级 ；
布料色牢度 ：干摩擦色牢度（ 4～5 ）级 ，湿摩擦色牢度（ 4～5 ）级 ；
背囊各连接部位抗拉力不小于 250N ，背带抗拉力不小于 500N ；
拉链耐用度不低于 4000 次, 无掉牙、错牙、损坏等缺陷;
D、颜色及标示 ：附合卫生急救背囊相关要求。
4、装配品量
	序号
	品名
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	挎包
	
	个
	1
	

	2
	对讲机
	
	个
	1
	10km

	3
	指南针
	
	个
	1
	

	4
	头灯
	
	套
	1
	带两节电池

	5
	手电筒
	笔式
	支
	1
	

	6
	医用防护口罩
	
	个
	1
	自备

	7
	呼救器或口哨
	
	个
	1
	

	8
	GPS 定位器
	
	个
	1
	预留储存空间

	9
	单人帐篷
	
	顶
	1
	

	10
	睡袋
	
	套
	1
	

	11
	防潮垫
	
	张
	1
	

	12
	帐灯
	
	个
	1
	

	13
	水壶
	1000ml
	个
	1
	

	14
	净水管
	15cm
	支
	1
	

	15
	食品
	
	
	
	预留储存空间

	16
	驱蚊剂
	50ml
	支
	1
	

	17
	防晒霜
	30g
	支
	1
	


	18
	洗淑用具
	
	
	
	

	（ 1 ）
	毛巾
	
	条
	1
	

	（ 2 ）
	牙刷
	
	支
	1
	

	（ 3 ）
	牙膏
	
	支
	1
	

	（ 4 ）
	香皂
	
	块
	1
	

	（ 5 ）
	漱口杯
	
	个
	1
	

	（ 6 ）
	指甲刀
	
	个
	1
	


（六）中毒处置背囊

1、用途 ：主要用于一般突发中毒事件现场中毒伤员救治处置 ；
2、作业与基本功能指标 ：可在污染区内对中毒伤员开展初步洗消 ，对常见毒物中毒开展现场紧急救治。
3、主要技术参数
（ 1 ）构成 ：由背囊囊体和内装器材及药品构成 ；
（ 2 ）系统各组成部分的功用及主要技术形式
A、背囊囊体 ：主要用于贮放和携带器材及药品 ；双肩背囊式 ；
B、器材和设备 ：主要用于污染区内个人防护 ，中毒患者的紧急救治（包含特效解毒剂 ）、初步洗消 ；采用模块化分类 ，模块包囊装载于背囊囊体内或挂载于背囊外侧。
（ 3 ）技术参数
A、背囊外形尺寸 ：（ 43± 5 ）cm ×（ 27± 5 ）cm ×（ 55± 5 ）cm（长×宽 ×高） ；

B、背囊质量 ：空囊≤3kg ；实装≤15kg ；
C ：背囊材料主要性能 ：
布料 ：600D 涂层牛津布 ；
布料沾水等级（级） ：不小于 4 级 ；
布料色牢度 ：干摩擦色牢度（ 4～5 ）级 ，湿摩擦色牢度（ 4～5 ）级 ；
背囊各连接部位抗拉力不小于 250N ，背带抗拉力不小于 500N ；
拉链耐用度不低于 4000 次, 无掉牙、错牙、损坏等缺陷;
D、颜色及标示 ：附合卫生应急背囊相关要求。
4、装配品量
	一
	个人防护
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	个人防护服
	透气式（ C2 级）
	套
	5
	个人防护服自备
队员个人防护

	2
	化学防护手套
	C 级
	套
	5
	

	3
	半面罩过滤式呼吸器
	包括滤毒盒
	个
	5
	

	4
	防护眼罩
	1623AF/1621AF
	个
	5
	

	5
	随弃式防颗粒物口罩
	带呼气阀、能过滤有害粉尘及蒸汽1860 医用防护级
	个
	5
	


	二
	洗消用品
	
	
	
	

	6
	0.9%盐水
	500ml
	瓶
	2
	眼睛冲洗、 口腔含漱口、自备

	7
	5%碳酸氢纳
	250ml
	瓶
	2
	自备

	8
	敌腐特灵冲洗液
	100ml
	瓶
	1
	自备

	9
	地塞米松滴眼液。
	5ml
	支
	2
	眼部冲洗后滴入 自备

	10
	次氯盐酸溶液
	100ml
	瓶
	1
	0.5%次氯盐酸溶液用于皮肤及伤口洗消（ 禁止眼睛 ）， 5%次氯盐酸溶液用于器械洗消 自备

	11
	石蜡砂布敷料
	
	袋
	5
	保护受损皮肤、特殊毒物洗消 

	12
	无菌纱布
	
	袋
	5
	清除集中的污染物 自备

	13
	棉签+注射器
	
	袋
	2
	清洗鼻腔、外耳道及伤口

	14
	遮蔽胶布
	
	袋
	5
	保护清洁皮肤

	15
	剪刀
	
	把
	1
	去除污染衣物及毛发

	16
	床单及毛巾
	
	张
	5
	洗消及保护保暖

	17
	水桶
	折叠式硅胶水桶
	个
	2
	皮肤、伤口洗消 ；器具和防具消毒

	18
	专用塑料袋
	
	个
	10
	伤员的贵重物品 ；伤口敷料及废物

	19
	笔
	
	个
	2
	记录

	20
	伤标
	
	本
	1
	伤员分级

	21
	便携式洗眼器
	
	个
	1
	眼睛洗消

	三
	特效解毒剂
	
	
	
	

	22
	地塞米松注射液
	5mg
	支
	10
	通用解毒剂

自备

	23
	阿托品针
	0.5mg/ml
	支
	20
	自备

有机磷中毒

	24
	盐酸戊乙喹醚针
	1mg/1ml
	支
	10
	

	25
	解磷定
	0.5mg/2ml
	支
	10
	

	26
	乙酰胺注射液
	2.5g
	支
	5
	有机氟中毒自备

	27
	亚硝酸异戊酯
	0.2ml
	支
	10
	氰化物中毒自备


	28
	注射用硫代硫酸纳
	0.64g/ml
	支
	20
	自备

	29
	亚甲蓝注射液
	20mg/2ml
	支
	10
	氰化物、亚硝酸盐中毒自备

	30
	碘化钾
	100mg/片
	片
	10片
	阻止放射性核素吸收自备

	四
	生物样品采集
	
	
	
	

	31
	采样盒
	
	个
	1
	32.33.34.35自备
血尿样采集

	32
	采血空针
	10ml
	支
	10
	

	33
	消毒喷雾
	25ml
	瓶
	1
	

	34
	压脉带
	
	根
	2
	

	35
	尿沉渣管
	10ml
	根
	10
	


（ 七 ）采样与检测背囊

1、用途 ：主要用于一般突发中毒事件现场中毒伤员救治处置 ；
2、作业与基本功能指标 ：（ 1 ）可开展现场风向、风速检测 ；（ 2 ）可开展毒物采样、生物标本采样和现场毒物检测 ；（ 3 ）具备个人剂量报警功能。
3、主要技术参数
（ 1 ）构成 ：由背囊囊体和内装器材及药品构成 ；
（ 2 ）系统各组成部分的功用及主要技术形式
A、背囊囊体 ：主要用于贮放和携带器材及药品 ；双肩背囊式 ；
B、器材和设备 ：主要用于现场风向、风速检测 ，现场毒物采样、生物标本采样和现场毒物检测 ，具备个人剂量报警功能。采用模块化分类 ，模块包囊装载于背囊囊体内或挂载于背囊外侧。
（ 3 ）技术参数
A、背囊外形尺寸 ：（ 43± 5 ）cm ×（ 27± 5 ）cm ×（ 55± 5 ）cm（长×宽 ×高） ；

B、背囊质量 ：空囊≤3kg ；实装≤15kg ；
C ：背囊材料主要性能 ：
布料 ：600D 涂层牛津布 ；
布料沾水等级（级） ：不小于 4 级 ；
布料色牢度 ：干摩擦色牢度（ 4～5 ）级 ，湿摩擦色牢度（ 4～5 ）级 ；
背囊各连接部位抗拉力不小于 250N ，背带抗拉力不小于 500N ；
拉链耐用度不低于 4000 次, 无掉牙、错牙、损坏等缺陷;
D、颜色及标示 ：附合卫生应急背囊相关要求。
4、装配品量
	一
	个人防护
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	个人防护服
	透气式（ C2 级）
	套
	1
	队员个人防护

	2
	化学防护手套
	C 级
	套
	1
	

	3
	半面罩过滤式呼吸器
	包括滤毒盒
	个
	1
	

	4
	防护眼罩
	1623AF/1621AF
	个
	1
	

	5
	随弃式防颗粒物口罩
	带呼气阀、能过滤有害粉尘及蒸汽1860 医用防护级
	个
	1
	

	6
	风速风向仪
	P6-8232
	台
	1
	现场风速风向测定 ，设立安全区

	二
	便携式气体检测仪
	
	
	
	

	7
	挥 发 性 VOC气体
	M5PID
	台
	1
	现场空气浓度检测和报警(BW 泵吸式)

	8
	氧气体
	
	
	
	

	9
	碳氢气体
	
	
	
	

	10
	二氧化氯气体
	
	
	
	

	11
	二氧化碳气体
	M5IR
	台
	1
	现场空气浓度检测和报警(BW 泵吸式)

	12
	二氧化硫气体
	
	
	
	

	13
	一氧化碳气体
	PGM-6208
	台
	1
	现场空气浓度检测和报警(RAE 泵吸式)

	14
	一氧化氮气体
	
	
	
	

	15
	二氧化氮气体
	
	
	
	

	16
	氯气
	
	
	
	

	17
	环氧乙烷气体
	
	
	
	

	18
	磷化氢气体
	PGM-2500
	台
	1
	现场空气浓度检测和报警(RAE 泵吸式)

	19
	氨气
	
	
	
	

	20
	氰化氢气体
	GAXT-氰化氢
	台
	1
	现场空气浓度检测和报警(BW 扩散式)

	21
	臭氧
	GAXT-臭氧
	台
	1
	现场空气浓度检测和报警(BW 扩散式)

	22
	硫化氢
	GAXT-硫化氢
	
	1
	现场空气浓度检测和报警(BW 扩散式)

	三
	便携式辐射监
	
	
	
	


	
	测仪
	
	
	
	

	23
	个人剂量报警仪
	RADEYE-PRD
	台
	1
	现场辐射浓度监测和报警

	四
	采样装置
	
	
	
	

	24
	标本采样袋
	200ml
	个
	10
	中毒现场土壤、水、食品等采样

	25
	标本采样瓶
	200ml
	个
	5
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