一次性医用照明扩张器参数要求

	序号
	技术参数要求
	产品参数
	正负偏离

	1
	适用于肛门、直肠区域检查及微创手术

的牵开。

和扩张组织。
	
	

	2
	产品由扩张器和照明光源组成，扩张器无菌提供，照明光源非无菌，可重复低温等离子消毒使用。


	
	

	3
	扩张器与照明光源连接紧密后，钩板应能承受100N以上的轴向拉力而不发生断裂.


	
	

	4
	距照明光源出光口镜片向下垂直距离50mm处的照度不低于9000Lux，保证手术视野清晰。


	
	

	5
	照明光源的出射光，色温应在3000K-6700K之间。
	
	

	6
	照明光源的出射光应具有良好的显色性，显色指数应≥60。


	
	

	7
	扩张器主杆部应配有遮光罩。
	
	


以上所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。走第三方集中配送。正确填写本表，对应参数响应请在产品说明书中标示或提供证明材料。        
